编号：0080-2019-2020

| 企业名称 | 安徽宏远仪表有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王常宁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | LS-01-001 | （0-150）mm | U=0.02mm(k=2) | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.26 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | FM-01-02 | TCS-150 | U=10g(k=2) | F1级标准砝码组 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.26 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | FM-01-03 | TCS-100 | U=10g(k=2) | F1级标准砝码组 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.26 | √ |
| 生产部 | 数字万用表 | HY-02 | VC890D | 直流电压 Urel=0.013%(k=2) | 多功能校准源DCV:Urel=0.0004%(k=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.12.25 | √ |
| 生产部 | 螺纹环规 | TH-02 | G1 | U=3um(k=2) | 三针1级 万能测长仪U=0.3um (k=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.26 | √ |
| 生产部 | 螺纹塞规 | TS-02 | G1 | U=3um(k=2) | 三针1级 万能测长仪U=0.3um (k=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.26 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司测量设备6台，根据公司《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》要求，测量设备均由深圳华科计量检测技术有限公司进行校准。校准证书填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和国际单位制（SI单位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年09月03日 上午至2020年09月04日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表