编   号：      0042-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 介电强度试验承受电压测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 承受电压±3% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围：T=6% 2.测量设备的最大允许误差△允≤T×1/3=6%×1/3=2% 3.测量设备校准不确定度推导： =2×1/3=0.67% 4.被测参数测量范围：承受试验电压要求（0-2.2）kV，选用（0-5）kV的耐电压测试仪进行测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 耐电压测试仪/RK70A-BEAD166 |  | （0-5）kV |  |  | 示值误差0.4% |  | DK-ND-7106705-01 | 2019.07.19 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-5）kV，满足导出计量要求测量范围（0-2.2）kV的要求； 测量设备最大允许误差为0.4%，满足导出计量要求最大允许误差2%的要求； 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2019 年10 月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 3 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |