[image: image1.png]



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


受理编号：0127-2019
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	浙江力措电气有限公司
	审核员
	崔秀琴

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
准确度级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	 符合打√
不符合打×

	质技部
	氧化锌避雷器工频高压试验装置l
	AC-2000/50KV
	CB190802662
	1．5级
	多功能数显千伏表

交流:  MPE:±1%
±2个字
直流: MPE:±0.5%
±2个字
	温州市计量技术研究院
	2019.7.22
	√

	质技部
	残压试验设备
	LCG-Ⅱ
	2017DL0120
	1．5级
	TDS2012数字示波器
MEP:±2%
	温州市计量技术研究院
	2019.5.11
	√

	质技部
	局部放测试仪
	TCD-9302
	CB190202163
	±5%
	多功能数显千伏表

交流:  MPE:±1%
±2个字

直流: MPE:±0.5%
±2个字
	温州市计量技术研究院
	2019.2.22
	√

	质技部
	氧化锌避雷器检测仪
	MOA-30
	902001
	±(读数×5%+5个字)
	多功能数显千伏表

交流:  MPE:±1%
±2个字
直流: MPE:±0.5%
±2个字
	温州市计量技术研究院
	2019.8.18
	√

	质技部
	锌层测厚仪
	TT220
	CB190411386
	±(3%H+1)
	标准厚度块

U=1.0μm  k=2
	温州市计量技术研究院
	2019.8.5
	√

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核综合意见：

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，送到温州市计量技术研究院。查5份测量设备检定、校准证书、校准证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。


	审核日期：2019年9月25日—26日上午 
审核员签字：                                                     部门代表签字：



