编号：0028-2018-2020

| 企业名称 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量 设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 准确度 等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制造部 | 压力表 | 50127888 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表装置0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2020.08.07 | √ |
| 制造部 | 压真空力表 | 50094365 | （-0.1-0.3）MPa | 1.6级 | 精密压力表装置0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2020.08.18 | √ |
| 质量管理部 | 气相色谱-质谱联用仪 | US16213029/50090834 | 7890B/7000D | Ure l=8%(k=2) | 校准用混合溶液标准物质 Ure l=2%(k=2) | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2020..07.02 | √ |
| 制造部 | 砝码 | 309160 | 1kg | ±50m g | 砝码沣等级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2019.06.10 | √ |
| 质量管理部 | 电子天平 | B614308317 | XPE205 | 1级 | 砝码E2 | 南通市计量检定测试所 | 2020.06.02 | √ |
| 质量管理部 | 卤素水分测定仪 | B533307507 | HS153 | 1级 | 砝码E2,氯化钠标准物质 U=0.03%(k=2) | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2020.07.20 | √ |
| 制造部 | 数显 卡尺 | K22051102141 | (0-150)m m | ±0.03mm | 量块4等 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2020.07.29 | √ |
| 制造部 | 数显式片剂硬度测力仪 | 01506069 | YPD-200C(200 N) | 0.5级 | 静重式力标准机 0.01级 | 上海计量测试技术研究院 | 2020.07.22 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备均送检至南通市计量检定测试所、江苏中宁计量科技有限公司、上海计量测试技术研究院、泰州市计量测试院法定计量单位检定校准，本单位建立量六个计量标准，均在有效期内。,经查 8份测量设备证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年09月04日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表