受理编号：0055-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 样品称量测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 10g±0.025g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HC-SOP-QC-O-003 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测参数要求10g，导出计量要求向两边延伸为（5-15）g。 测量参数公差范围±0.025g，T=0.05g 导出计量要求△允≤T*1/6 =0.05gX1/6=0.008g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准有效期 |
|  |  | 电子天平 | XSE205DU |  | ±0.001g | JD202000056 |  | 2021-07-19 |
| 计量验证记录 选用测量设备电子天平的测量范围为10mg-220g，满足导出范围（5-15）g的要求。 测量设备电子天平最大允许误差为±0.001g，0.001g＜0.008g，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字: 薛敏 验证日期： 2020年 8 月5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确； 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年9月 5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |