编号：0055-2016-2020

| 企业 名称 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 电导/酸度计 | 1227107002 | SevenMulti | 0.01级 | pH(酸度计)检定装置 pH计检定仪：0.0006级 pH标准物质：二级标物U=0.01 k=3 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.08.26. | √ |
| 质量管理部 | 旋光标准石英管 | 16099-15948 | RUDOLPH | U=0.006º k=2 | 旋光标准石英管 U=0.003º k=3 自动旋光仪 0.01级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.11.11. | √ |
| 制造部 | 数字温度计 | 5180509006 | ACT-300 | U=0.2℃ k=2 | 二等标准铂电阻温度计 二等 | 泰州市计量测试院 | 2020.04.07. | √ |
| 制造部 | 风速传感器 | 19372000013494 | EE660 | Urel=0.25m/s k=2 | 数字微压计 U=0.7%FS k=2 皮托静压管 ±0.3% | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.12.13. | √ |
| 制造部 | 精密压力表 | E006059338 | YB-150 | 0.4级 | 0.05级活塞式压力计 标准装置 | 泰州市计量测试院 | 2020.08.04. | √ |
| 质量管理部 | 气相色谱仪 | US15463012 | 7890B | Urel=12% （k=2） | 气相色谱仪检定装置 液体标准物质Urel=3% （k=2） 气体标准物质 Urel=（1-2）% （k=2） 温度： U=0.022℃ （k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2020.08.27. | √ |
| 质量管理部 | 液相色谱仪 | DEAB813997 | 1260 | Urel=12% （k=2） | 液相色谱仪检定装置： 标准物质 Urel=（2-5）%（k=2） 质量：①级；时间：±0.01s 温度： U=0.022℃ （k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2020.08.26. | √ |
| 质量管理部 | 电子 天平 | 1127101631 | XS205 | Ⅰ | 天平检定装置 MPE：±0.006mg～±15g | 江苏省计量科学研究院 | 2020.04.28. | √ |
| 审核综合意見： 企业建立：常用玻璃量器检定装置（【2012】市量标泰企证字第0004号）、精密压力表标准装置（【2012】市量标泰企证字第0003号）和天平检定装置（【2012】市量标泰企证字第0002号）三项计量标准，由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会考核合格并在有效期内。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，现场查企业测量设备，抽查8份检定/校准证书，送江苏省计量科学研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号、泰州市计量测试院、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心检定/校准，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年9月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表