编    号：0056-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 溶出温度（电热恒温干燥箱）测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 105℃±5℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 检验规程 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 被测温度要求为105℃±5℃ 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=5×1/3=±1.67℃。（取1/3）； 3. 测量范围要求满足（50-150）℃的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电热恒温干燥箱 |  | LC-213 | 0.4℃ (温度105℃) | 900136324-003 |  | 2020.02.13 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：电热恒温干燥箱测量范围为(0--200) ℃，测量范围满足要求。 2、温度控制的测量最大允差△允为±1.67℃。 测量设备的计量特性：电热恒温干燥箱在105℃处的误差为0.4℃。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较0.4℃ <1.67℃，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论： √ □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 马冬冬 验证日期：2020年3月 2日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年 9月 5 日 |  |  |  |  |  |  |  |