编号：0056-2016-2020

| 企业名称 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量 设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 准确度 等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 气相色谱仪 | US11511026 | 7890A | ECDUre l=12%，（k=2） | 标准物质 Ure l=3%，（k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2020.07.06 | √ |
| 质量管理部 | 电位滴定仪 | 5122460852 | DL55 | 0.05级 | PH离子计检定仪0.0006级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.03.23 | √ |
| 质量管理部 | 冰箱 | 50000399 | SC-329 | U=0.3 ℃，（k=2） | 数据采集器 U=0.3℃，（k=2） U=1.5%RH，（k=2） | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 2020.02.13 | √ |
| 质量管理部 | 鼓风干燥箱 | 808112480 | DHG-9420A | U=0.3 ℃，（k=2） | 数据采集器 U=0.1℃，（k=2）U=1.5%RH，（k=2） | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 2019.02.13 | √ |
| 生产部 | 砝码 | 30812 | 1kg | ±50m g | 砝码F1 | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 2020.08.07 | √ |
| 生产部 | 不锈钢压力表 | 50032663 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置及精密压力表0.4级 | 泰州市计量测试所 | 2020.08.20 | √ |
| 生产部 | 不锈钢压力表 | 50051844 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置及精密压力表0.4级 | 泰州市计量测试所 | 2020.08.20 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 1122411473 | AG204 | 1级 | 砝码2 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.05.20 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备均送检至泰州市计量测试所、通标标准技术服务（上海）有限公司、江苏省计量科学研究院法定计量单位检定校准，本单位建立3个计量标准，均在有效期内。经查 8份测量设备证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年09月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表