编号：0167-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 山东胜利通兴石油装备科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产科 | 牙高样板 | CGK1-623 | RD8/RD10 | U=1.8μm, k=2 | 轮廓测力仪：0.003mm,k=2级 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2019.11.08 | √ |
| 生产科 | 荧光磁粉探伤机 | 200707230 | CJW-6000 | ±5% Urel=1.2%,k=2 | 电流传感器/196321：0.5级 标准电流表/457247：01级 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2020.3.14 | √ |
| 质检科 | 不加厚油管螺纹工作塞规 | 14-1-5 | 3 1/2 TBG | U=8μm, k=2 | 校对规： 深度千分尺： | 上海研旭计量校准技术有限公司 | 2020.3.23 | √ |
| 质检科 | 内螺纹牙高量规 | 6627 | WGN | 0.020mm U=6μm ,k=2 | 校验仪： U=1.1μm k =2 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2019.11.8 | √ |
| 质检科 | 游标卡尺 | 14060342 | （0-150）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置：5等 | 莱州市计量测试所 | 2020.5.9 | √ |
| 质检科 | 外螺纹螺距量规 | 123099 | WRW | 0.02mm U=6μm ,k=2 | 校验仪：U=1.1μm k =2 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2019.11.8 | √ |
| 质检科 | 深度游标卡尺 | 0706209818 | （0-200）mm | -0.01 | 卡尺量具检定装置：5等 | 莱州市计量测试所 | 2020.5.9 | √ |
| 生产科 | 压力表 | 3356 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 数字压力计标准装置：0.05级 | 莱州市计量测试所 | 2020.03.25 | √ |
| 审核综合意見： 该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中8件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。发现由“上海研旭计量校准技术有限公司”出具的“不加厚油管螺纹工作塞规”校准证书中，没有提供本次校准所使用的主要计量标准器具的准确度等级信息，已建议与该校准机构沟通解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月4日至2020年9月5日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |