编号：0169-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 莱州市霸力石油机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产科 | 万能角度尺 | 23101 | （0-320）° | ±2′ | 角度规检定装置：1级 | 莱州市计量测试所 | 2020.04.02 | √ |
| 生产科 | 游标卡尺 | 5309100392 | （0-500）mm | ±0.05mm | 检定游标量具标准器组：5等 | 莱州市计量测试所 | 2020.02.27 | √ |
| 质检科 | 宽度直角尺 | 32018 | 200mm | 1级 | 直角尺检定装置： U=0.8μm k =2 | 莱州市计量测试所 | 2020.04.02 | √ |
| 质检科 | 压力变送器 | 20181107 | CYH300 | 0.5级 | 压力变送器检定装置：0.02级 | 烟台市计量所 | 2020.4.27 | √ |
| 生产科 | 千分尺 | 48229 | （175-200）mm | ±（2-11）μm | 检定测微量具标准器组：4等 | 莱州市计量测试所 | 2020.03.23 | √ |
| 生产科 | 压力表 | 150110.1444 | （0-4）MPa | 2.5级 | 数字压力计标准装置：0.05% | 莱州市计量测试所 | 2020.04.04 | √ |
| 质检科 | 表面粗燥度比较样块 | 99291 | Ra(6.3-0.012）μm | Urel=6% ,k=2 | 表面粗糙度比较样块:MPE:±5% | 莱州市计量测试所 | 2020.4.13 | √ |
| 质检科 | 覆层测厚仪 | 0000028323000016 | 2500 | B级 | 测厚仪检定装置： U=3μm k =2 | 烟台市计量所 | 2020.5.6 | √ |
| 质检科 | 声级计 | 060804508 | 1351 | U=0.1dB ,k=2 | 声校准器 ：1级 多通道声分析仪： U=0.3dB（k =2） | 烟台市计量所 | 2020.4.28 | √ |
| 审核综合意見： 该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中9件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月5日下午至2020年9月7日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |