编号：    0067-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 连杆螺栓洛氏硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 硬度（32-39）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GQ/CL-06《连杆螺栓洛氏硬度测量过程控制规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数公差范围：Ｔ=7HRC - 测量设备的最大允许误差：≤Ｔ×1/3=7HRC×1/3=2.33HRC - 测量设备校准不确定度推导： =2.33HRC×1/3=0.78HRC 4、被测参数测量范围：技术要求硬度（32-39）HRC,选用测量范围（20-70）HRC的洛氏硬度计进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量检定过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 |  | HR-150A | ±1.5HRC | D字第20040105号 |  | 2020/04/01 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围（20-70）HRC，满足导出计量要求测量范围（32-39）HRC的要求。 2. 测量设备的最大允许误差1.5HRC，满足导出计量要求2.33HRC的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年04月03日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备 的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年09月11日 |  |  |  |  |  |  |  |