编号：0067-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 山东高强紧固件有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量 设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 理化计量实验室 | 直读光谱仪 | 11632008 | GS1000 | A级 | 直普光谱仪： s=（0.0001-0.02）%； | 潍坊市计量测试所 | 2019.08.01 | √ |
| 理化计量实验室 | 金相显微镜 | 3327000142 | AX10 | Urel=1.6%, k=2 | 测微尺： U=0.8μm,k=2 | 潍坊市计量测试所 | 2020.05.19 | √ |
| 理化计量实验室 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 610101 | SV-C3100 | U95rel=6.0%, veff=50 | 多刻线样本标准装置： U=(2-5)%,k=2 | 潍坊市计量测试所 | 2020.05.25 | √ |
| 理化计量实验室 | 标准热电偶 | S1601055 | S | 二等 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置：一等 | 潍坊市计量测试所 | 2019.10.31 | √ |
| 理化计量实验室 | 热电偶检定炉 | 16061309 | KRJ-600 | U=0.3℃，k=2 | 工业用廉金属热电偶检定装置：二等 | 潍坊市计量测试所 | 2019.11.14 | √ |
| 质检部 | 磁粉探伤机 | Z 006 | CEW-4000 | U=0.32x10-4T，k=2 | 磁粉探伤机校准装置： 0.5级 | 潍坊市计量测试所 | 2020.08.06 | √ |
| 理化计量实验室 | 量块 | 911027 | 12块组 | 5等 | 四等量块标准装置： 4等 | 潍坊市计量测试所 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | 0661 | HR-150A | MPE:±1.5HRC | 标准洛氏硬度块： U=0.7HRC,k=2 | 潍坊市计量测试所 | 2020.07.06 | √ |
| 理化计量实验室 | 冲击试验低温槽 | 2494 | DWC-60 | U=0.3℃，k=2 | 数据采集器： U=0.3℃，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2019.11.08 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《测量设备台账》中9台测量设备的校准证书。其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月11日至2020年9月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |