编号：0150-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 97701210514内六角圆柱头螺钉表面硬度检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (22~32)HRC |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 3.33 HRC |
|  |  | 公差T |  | ±5HRC |  |  |  | 允许不确定度 |  | U =1.11HRC |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  | 其他要求 |  | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.电动布洛维硬度计 |  |  | （0～100）HRC |  | 0.8HRC |  | ±1.5HRC |  | —— |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GK-0001《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《检验控制计划KBWJ7-021-2015》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：20±5℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 吴代琼 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 详见《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测不确定度评定报告》附录A |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 详见《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程有效性确认记录》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 详见《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程监视统计表》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 详见《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程控制图》附录D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 《97701210514内六角圆柱头螺钉表面硬度检测测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年09月20日上午    审核员：                 企业部门代表：