受理编号：0170-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 涂层厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （275±25）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 125SK400X-16Q-01 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=50μm △允≤1/3Ｔ=50×1/3=16.7μm - 测量范围：被测参数（250-300）μm,测量范围两边延伸为（150-500）μm - 测量设备校准不确定度推导： =16.7×1/3=5.6μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 涂镀层测厚仪 |  | EC-770 | ±(2.5%H+1) μm |  | Z20200-I026883 |  | 2020.9.4 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(0-2000) μm ，满足计量要求的测量范围（150-500）μm的要求。 测量设备当检测（275±25）μm,最大允许误差±7.9μm，满足计量要求最大允许误差±8.3μm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 丁传俊 验证日期：2020 年 9 月 6 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年09 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |