不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS 监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆亿企机械制造有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 技质部 | 陪同人员 | 唐春贤 |
| 不符合事实描述:查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的量具，其中包括：游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺、百分表、塞规等。 抽查以上量具的检定证书，不能提供以上量具的有效的校准证书，不符合ISO9001：2015标准7.1.5条款。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: