受理编号：0159-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 水表示值误差 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Q3：±2%（2级） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG162-2019 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 JJG162-2019，7.1.1.1.规定： 检定水表计量性能的计量标准器为准确度等级0.2级的水表检定装置，或扩展不确定度（k=2）优于水表最大允许误差绝对值1/5的水流量标准装置。 即计量要求为检定2级水表配备的标准水表检定装置的准确度等级为0.4级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 标准表法水流量标准装置 20151223 |  | LBZY300 | 0.2级 |  | F2020-3035723 |  | 2020.6.14 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0.1-1750)m3/h,满足计量要求各种规格型号的水表流量范围（0.1-1600）m3/h。 测量设备的允许误差0.2级，满足计量要求标准规定的允许误差0.4级。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：刘蒙蒙 验证日期：2020 年7 月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年09 月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |