编号：0159-2020

不符合项报告

企业名称：南京惠然测控技术有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员: 吕敏

不符合事实描述： 查看生产部现场在用的测量设备，张贴计量器具绿色合格证，但并未张贴计量确认合格标识，与企业规定的《测量设备确认标识控制程序》要求不符。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 6.2.4标识 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页