编号：0182-2020

| 企业名称 | 湖州新天外绿包印刷有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 林兵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量 管理部 | 水份仪 | P1015613 | MX-50 | ±0.005g | 砝码 E2级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量 管理部 | 折痕 挺度仪 | 102445-01 | 79-11-00-001 | ±1% | 砝码 E2级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 生产车间 | 电子 天平 | HT1516890 | ACS-3 | U=0.4g k=2 | 砝码 U=0.01g k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 生产车间 | 温湿度表 | J016 | 608-H1 | 温度±2℃ 湿度 ±5.0%RH | 温湿度检定箱U=0.5%RH k=2 露点仪 U=0.2℃ k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量 管理部 | 气相色谱质谱联用仪 | US83120378 | 5975C | Urel=4% k=2 | 异辛烷中硬脂酸甲酯标准物质Urel=3% k=2 | 苏州市 计量测试院 | 2019.2.21 有效期2年 | √ |
| 质量 管理部 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1080944 | 101-2 | ±2℃ | 温湿度巡检仪 U=0.25℃ k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 动力 设备部 | 压力表 | Y19020095 | Y-100型（0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 2020.6.15 | √ |
| 质量 管理部 | 数显 千分尺 | G634 | (0-25)mm/0.001mm | ±2μm | 量块4等 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准、检定；查 8份测量设备校准证书、检定证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年09 月18 日~ 09 月19 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表