编号：0181-2020

不符合项报告

企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:黄冬明

不符合事实描述： 检查生产车间使用的出厂编号839153，TCS型，准确度等级 Ⅲ 级，出厂日期：201902的0-300kg.电子台秤及额定压力0.8MPa的空压机储气罐配备的1.6级0-1.6MPa压力表，未检定校准、校准，不满足要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.09.24

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0181-2020

不符合项报告

企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司 不符合报告编号： 02

企业下属部门: 科研部 陪同人员:黄冬明

不符合事实描述： 检查科研部现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号ZB001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.09.24

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：