编    号：0159-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 水泵压力密封试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （0.85±0.35）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | CT/CL-01水泵压力密封试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 量程的确定：水压密封试验压力(0.5-1.2)MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程高1/3～2/3的要求，(0-1.41)MPa；选用量程为（0-1.6）MPa压力表可以满足要求。 试验要求最大允许误差的确定：水压密封试验的压力表允差波动范围±0.35MPa，按示值误差选用比实际误差小1/3～1/10的误差要求。测量参数公差＜±0.35*1/3=±0.11MPa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 压力表/816 | （0-1.6）MPa |  | ±0.0256MPa | FRGYY20011742-001 |  | 2020.4.9 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为（0-1.6）MPa，满足（0-1.41）MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：±0.0256MPa ，满足±0.11MPa要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年 8 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 9 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |