测量设备溯源抽查表                   编号：0159-2019-2020

| 企业名称 | 天津晨天自动化设备工程有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 姜丽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 接地电阻测试仪 | 68151 | MS2520CAN | 5.0级 | 模拟交直流标准电阻器R:±(0.1×读数）；I:±(0.1×读数+0.05%×满度） | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.3.27 | √ |
| 技术部 | 耐压测试仪 | 04319 | CC2672D-A | 5.0级 | 耐电压测试仪校准装置0.2% | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.3.27 | √ |
| 技术部 | 电磁流量计 | DD190183 | MF/C5001621301CH107 | Urel=0.30%，k=2 | 液体标准水流量标准装置 Urel=0.2%，k=2 | 中国航天工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 2020.4.24 | √ |
| 技术部 | 绝缘电阻表 | 17088360 | ZC25B-4B | 10级 | 兆欧表检定装置R：±0.2%～±0.5%;V:±1.0% | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.4.03 | √ |
| 技术部 | 声级计 | 01584727 | AR854 | U=1.0dB;k=2 | 声校准器 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.4.16 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 58804 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.3.27 | √ |
| 技术部 | 钢卷尺 | / | 5m | 1级 | 标准钢卷尺±（0.03+0.03L）mm | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.3.26 | √ |
| 技术部 | 压力表 | 861 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 活塞式压力计0.05级 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2020.4.9 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，核查《监视和测量设备一览表》中8件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年09月15日 上午至2020年09月16日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |