编号：0183-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 福建碧海源信息科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 徐德军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |  |
| 研发部 | 万用表 | Z24 | UA925N | DCV：Urel=0.02% DCI：Urel=0.02% ACV：Urel=0.16% ACI：Urel=0.19% OHM：Urel=0.19% (k=2) | 多功能校准源 DCV:Urel=0.0004% ACV:Urel=0.007% DCI:Urel=0.0010% ACI:Urel=0.04% OHM:Urel=0.024% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.23 | √ |  |
| 运维部 | COD在线分析仪 | Z56 | （0~1000）mg/l | Urel=3.0% k=2 | 化学需氧量（COD）标准溶液 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.08.06 | √ |  |
| 运维部 | 总氮在线分析仪 | Z57 | （0~5）mg/l | ≤2mg/L,±10% | 总磷总氮有证标准物质 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.08.06 | √ |  |
| 运维部 | 氨氮在线分析仪 | Z55 | （0~800）mg/l | Urel=3.0% k=2 | 总磷总氮有证标准物质 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.08.06 | √ |  |
| 研发部 | 电热恒温干燥箱 | 61115046 | 101-0 | U=0.34℃，,k=2 | 数据采集器，±0.08℃ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.23 | √ |  |
| 研发部 | 示波器 | 6935750590669 | UTD2112CEX | 电压：Urel=0.6% 时间：Urel=0.8% k=2 | 示波器校准仪 直流电压：（0.001~0.1）V，Urel=0.2%；（>0.1~200）V， Urel=0.1%；时基： Urel=2×10-5；上升时间：Urel=7%。（k=2） | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.23 | √ |  |
| 研发部 | 万用表 | Z21 | VS90D | DCV：Urel=0.02% DCI：Urel=0.02% ACV：Urel=0.16% ACI：Urel=0.19% OHM：Urel=0.19% (k=2) | 多功能校准源 DCV:Urel=0.0004% ACV:Urel=0.007% DCI:Urel=0.0010% ACI:Urel=0.04% OHM:Urel=0.024% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.23 | √ |  |
| 研发部 | 游标卡尺 | Z23 | （0-150）mm | ±0.02mm | 四等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.23 | √ |  |
| 研发部 | 接地电阻仪 | Z58 | ZC-7（0-5000） | 电压：U rel=0.2%；电阻：U rel=3.2%，k =2 | 数字高压表 可调式高阻箱 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.09.18 | √ |  |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查9份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月18日至2020年9月19日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |