受理编号：0165-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 来料电池电压测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (3.55-3.65)V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SXJJ-PZ-010 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数公差范围：Ｔ=±0.05 V 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.05 V×1/3=±0.017 V 2.测量设备校准不确定度推导： U95允≤△允×1/3=0.033×1/3=0.011V 3.被测参数测量范围：测量电池电压 (3.55-3.65)V，选择万用表（0-1000）V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差/准确度等级/不确定度等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字万用表/097083974 |  | VC890C+ |  | ±0.013V |  | HK2009081837 |  | 2020.09.08 |
|  |  |  |  |  | U=0.001V, k=2 |  |  |  |  |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为0~1000V，满足计量要求的测量范围(3.55-3.65)V的要求； 测量设备示值误差±0.013V，满足于导出计量要求最大允许误差±0.017V的要求； 测量设备校准测量结果扩展不确定度U=0.001V，k=2满足导出计量要求扩展不确定度U95允=0.011V, k=2的要求。 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年 09 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 验证日期： 2020 年 09 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |