编号：0165-2020

不符合项报告

企业名称：陕西九杰智能仪表有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部（车间） 陪同人员: 阮冬

不符合事实描述： 现场发现用于水表出厂密封性试验用的，编号：19082519，测量范围：（0-4）MPa的压力表，未进行检定或校准。不符合GB/T19022-2003中7.1.1总则 “应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求”。的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.1总则 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页