受理编号：0090-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 成品定量外包装动态检重秤测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (21.3～38.4)g ±0.668g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 操作规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.被测参数要求(21.3～38.4)g，导出计量要求向两边延伸为（20-40）g。 2.测量参数公差范围±0.668g，T=1.334g。导出计量要求△允≤T×1/6 =1.334gX1/6=0.22g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  |  | 自动检重秤 | XS2 |  | ±0.15g | 900745544-001 |  | 2021-08-17 |
| 计量验证记录 选用测量设备自动检重秤的测量范围为0-600g，满足导出范围（20-40）g的要求。 测量设备自动检重秤最大允许误差为±0.15g，△允=0.22g，0.15g＜0.22g，满足要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字: 佟银花 验证日期： 2020年 9 月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过苏州市计量测试院校准； - 测量设备验证正确； 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年9月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |