[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


	企业名称
	北京奥依尔技术开发有限公司
	审核员
	宋丽莉

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级
	测量标准装置准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	质管部
	带表卡尺
	16090685
	（0-150）mm
	 ±0.03mm
	量块
四等、五等
	北京市计量检测科学研究院
	2020-01-19
	√

	质管部
	电子天平
	2809
	SB30002-R
	Ⅲ级
	砝码
E2等级
	北京市计量检测科学研究院
	2020-01-19
	√

	质管部
	数字压力表（数字压力计）
	3170705001
	ACD-200（0～100）MPa
	0.5级
	活塞式压力计
0.02级
	北京市计量检测科学研究院
	2019-11-21
	√

	质管部
	数字温度计
	校准编号：3
	EW300
	U=0.1℃(k=2)
	标准铂电阻温度计
一等标准
	北京市计量检测科学研究院
	2020-03-23
	√

	质管部
	数字多用表
	C182245916
	UT61E
	直流电压 U=0.1V  
交流电压 U=0.1V  
直流电流U=0.04 A
交流电流 U=0.05A
直流电阻U= 0.001MΩ

(k=2)
	多功能标准源 DCV±（3.7～9.5）×10-6;DCI:±（3.7～8.6）×10-5;DCR:±（6.5～100）×10-6;ACV:±（4.5～840）×10-6;ACI:±（1.2～4.9）×10-4;
	北京市计量检测科学研究院
	2020-3-27
	√

	质管部
	钢直尺
	无
	600mm
	±0.15mm
	三等标准金属线纹尺
三等
	北京市计量检测科学研究院
	2020-8-24
	√

	审核综合意見：
该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中6件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。

	审核日期：2020年9月21 日~ 9月 22日
审核员签字：                                         部门代表签字：



编号：0185-2020
测量设备溯源抽查表
1

