[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                           编号：0185-2020
现场审核记录

企业名称：北京奥依尔技术开发有限公司
审核员：宋丽莉                 

审核日期： 2020年9月21日上午至2020年9月22日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了AYECL/CL-SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。
	技术研发部
生产制造部
质管部
销售综合管理部 
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2信息资源6.2.1程序
	企业编制了AYECL-WJ06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。

查技术研发部执行的企业标准“中国石油天然集团公司企业标准”1份，文件编号Q/SY 07007-2017，和“北京奥依尔技术开发有限公司企业标准”1份，文件编号Q/HDOIL0025-2018，现行有效，受控。
	技术研发部

质管部


	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了AYECL-WJ07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。

企业建立了“检测软件台账”，查生产制造部2020年7月28日的“检测软件定性考核评定表”1份，已对检测软件的变更状况、检测软件的适用性等进行了考核评定。
	技术研发部

生产制造部

质管部

	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了AYECL-WJ08-2020《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。

查质管部检测日期2020年8月29日的“智能注水系统调制解调测控阀出厂检测记录”1份，无记录编号标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.3记录”的要求。
	技术研发部

生产制造部

质管部
	不符合02

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制了AYECL-WJ09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。
查管部现场使用的型号规格:（0-150）mm,出厂编号16090685带表卡尺，已粘贴了计量确认标识，符合要求。
	生产制造部

质管部

	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设

‘、’备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编制了AYECL-WJ10-2020 《测量设备管理程序》、AYECL-WJ13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求。

企业有18台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。

抽查由“北京市计量检测科学研究院”出具的检定/校准证书1份：测量设备名称：数字压力表（数字压力计），型号规格 ACD-200（0～100）MPa （，出厂编号：3170705001，检定日期：2019年11月21日，证书编号：RB19J-AD889033。

测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	技术研发部

生产制造部

质管部
销售管理部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编制了AYECL-WJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。
	生产制造部

质管部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	企业编制了AYECL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求，识别测量过程要素和控制线。

对测量过程进行了分类管理。

企业建立了AYECL-WJ13-2020《计量确认管理程序》、AYECL-WJ09-2020《标识管理程序》。
	技术研发部

 质管部
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制了AYECL -WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	技术研发部

生产制造部

质管部

	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了AYECL-WJ10-2020《测量设备管理程序》、AYECL-WJ13-2020《计量确认管理程序》、AYECL-WJ14-20 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	技术研发部

生产制造部

质管部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了AYECL-WJ13-2020 《计量确认管理程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，共12个测量过程，其中2个关键过程，4个重要过程，6个一般过程。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查技术研发部对关键测量过程：“电机护套小头内径尺寸测量过程控制规范”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。

企业编制了“电机护套小头内径尺寸测量过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查技术研发部关键测量过程“电机护套小头内径尺寸测量过程控制规范”的“计量确认过程验证记录表”，其编号为202001，验证方法正确，符合要求。

查生产制造部2020年8月29日的“智能注水系统调制解调测控阀出厂检测记录”1份；记录编号：01L-20200801，记录中检验使用的检验设备及检验依据信息符合标准要求。
	技术研发部

生产制造部

质管部
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了AYECL-WJ16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

抽查了《电机护套小头内径尺寸测量不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《电机护套小头内径尺寸测量不确定度评定报告》。
	技术研发部

 质管部

	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查型号/规格为SB 30002-R电子天平，出厂编号为2809，其校准证书编号为：JA20J-AD000103，检定日期：2020年01月19日。测量设备检定证书，填写规范，符合要求。测量设备量值均已溯源到SI单位。
	技术研发部

生产制造部

质管部
	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客满意
	企业编制了AYECL-WJ02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

企业于2020年8月对顾客的满意度进行了调查，共发出调查表8份，其中内部客户6份，外部客户2份，共收回8份，顾客满意度99.0%。
	技术研发部

生产制造部

质管部    销售综合管理部

	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年6月26日～2020年6月27日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司所有部门进行了全要素审核。发现1个次要不符合项，已整改完成。
	技术研发部生产制造部

质管部    销售综合管理部

	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量管理体系的监视形成了AYECL-WJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。
	技术研发部

生产制造部

质管部
	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查“封堵工具零部件检验记录”2份，产品名称：可溶桥塞，计量单位使用情况符合要求。

企业建立了“测量设备台账”无强制检定测量设备。
	质管部 
生产制造部

销售综合管理部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能品种为电和水。

2019年用电：68622kWh,折标煤8.43吨标煤；用水：683吨，折标煤0.058吨标煤;共消耗8.49吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	销售综合管理部
	否


 2 / 4

