| 企业名称 | 北京中财万鑫科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | ZC-002 | (0-150)mm | ±0.03mm U=0.02mm，k=2 | 量块： 4等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 品保部 | 双金属温度计 | 1806417962 | (0-60)℃ | ±1.5℃ U=0.5℃，k=2 | 标准水银温度计： U=0.03℃,k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.9.14 | √ |
| 品保部 | 数显卡尺 | K19K250779 | (0-150)mm | ±0.03mm U=0.02mm，k=2 | 量块： 4等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.9.14 | √ |
| 品保部 | 万能试验机 | 2004010 | UTM1432 | ±1.0% Urel=0.7%，k=2 | 标准测力仪： 0.3级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 品保部 | 熔体流动速率仪 | 5327 | XNR-400B | ±0.5%; U=0.3℃ U=0.12g U=0.30g/10min，k=2 | 过程校验仪： U=0.3℃,k=2 数显卡尺： U=0.02mm,k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 品保部 | 马弗炉 | 5325 | SX-4-10 | U=1.2℃，k=2 | 过程校验仪： U=0.3℃,k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 生产部 | 真空表 | YB04169436 | (-0.1~0)MPa1.6级 | Urel=0.6%FS，k=2 | 精密压力表： 0.4级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.9.14 | √ |
| 品保部 | 静液压试验机 | ZCWX-002 | XGJ-10 | 压力：Urel=0.08%, 温度：U=0.18℃ k=2 | 现场全自动压力校验仪： 0.02级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.5.25 | √ |
| 审核综合意見： 抽查测量设备台账中8件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月23日上午至2020年9月24日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

编  号：0061-2017-2020

测量设备溯源抽查表