编    号：0138-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 配油盘厚度测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （14.75±0.02）mm。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 配油盘厚度测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 ： - 配油盘厚（14.75±0.02）mm，最大允许误差△允=T×1/3=0.04×1/3=0.013 mm； - 测量不确定度: U=T/6cp=0.04/ 6×1.1=0.006mm， cp值取1.1； 3 、选用量程为（0～25）mm的千分尺，最大允许误差为±0.004 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 千分尺 |  | 0~25mm | ±0.004 mm U=1.1μm k=2 |  | C-2020-05-6088 |  | 2020.05.13 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求:（14.75±0.02）mm，最大允许误差△允 = 0.013 mm，U=6μm； 2、测量设备的计量特性：千分尺测量范围（0～25）mm，MPEV=0.004 mm，U=1.1μm k=2； 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 09月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过法定技术机构检定合格，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年09月24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |