编号：0138-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 业名称 | 山西金宇粉末冶金有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 汪世诚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 万能试验机 | 314 | WE-100 | U=0.4% k=2 | 标准测力仪0.3级 | 山西东飞创信计量检测有限公司 | 2020.07.25 | √ |
| 质管部 | 温度控制仪 | 1# | XMTA-3000 | U=0.4% k=2 | 多功能过程校准仪 0.05级 | 山西东飞创信计量检测有限公司 | 2020.07.25 | √ |
| 质管部 | 数显高度卡尺 | 6202460156 | 0~200mm | U=0.01mm k=2 | 量块5等 | 山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心 | 2020.05.13 | √ |
| 质管部 | 量块 | 110097 | 12块（10-291.8）mm | 五等 | 量块4等 接触式干涉仪 U=0.02µm k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.09.17 | √ |
| 质管部 | 量块 | 110143 | 20块（5.12-100）mm | 五等 | 量块3等 接触式干涉仪 U=0.02µm k=2 | 山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心 | 2020.05.13 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | 014443 | JA1003B | Ⅱ级 | 标准砝码F1级 | 临猗县质量技术监督检验测试所 | 2020.09.03 | √ |
| 质管部 | 千分表 | 16979 | 0~1mm | U=1.2µm k=2 | 光栅式指示表检定仪 U=0.0001mm k=2 | 山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心 | 2020.05.13 | √ |
| 质管部 | 三爪内径千分尺 | 171150412 | 75~88mm | U=1.6µm k=2 | 环规U=0.002mm k=2 一米测长机U=0.0001mm k=2 | 山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心 | 2020.05.13 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 抽查该公司测量设备送检到临猗县质量技术监督检验测试所、山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心、山西东飞创信计量检测有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司进行量值溯源。经查8份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，量值溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年09月24日 上午至2020年09月25日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |