[image: image1.png]



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


                 受理编号：0186-2020
测量设备溯源抽查表
	企业
名称
	浙江世亚燃气阀门有限公司
	审核员
	杨子林

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
准确度级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	技术质检部
	阀门抗扭试验机
	YY-FMKN-02
	SYT-001
	2.0级
	力值砝码
MPE:±0.04%
扭矩标准杠杆：I级
	深圳中恒检测技术有限公司
	2020.04.04
	√

	技术质检部
	高低温试验箱
	GDW-100
	SYT-006
	±2℃
	高精度温度湿度数据采集分析系统
温度U=0.20% k=2
	深圳中恒检测技术有限公司
	2020.04.04
	√

	技术质检部
	洛氏硬度计
	HR-150A
	SYT-005
	MPE:±1.5%
	标准硬度块
	安正计量检测有限公司
	2020.04.02
	√

	技术质检部
	带表卡尺
	（0~150）mm
	SYT-111
	±0.01mm
	量块4等
	上海捷祥测控技术有限公司
	2019.12.05
	√

	技术质检部
	影像测量仪
	VMS-1510G
	SYT-040
	±（3+L/75）µm
	玻璃线纹尺
二等
	深圳中恒检测技术有限公司
	2020.04.04
	√

	技术质检部
	低速圆度仪
	DTP-1000AE
	SYT-013
	±5%
	标准半球
U=0.03µm k=2
	深圳中恒检测技术有限公司
	2020.04.04
	√

	技术质检部
	X荧光光谱仪
	EDX1800B
	SYT-040
	±0.5%
	铜样标准块
U=0.1% k=2
	深圳中恒检测技术有限公司
	2020.04.04
	√

	生产车间
	压力表
	(0～1.6)MPa
	RD209200612023
	1.6级
	精密压力表
(0～1.6)MPa 0.25级
	宁波市计量测试研究院
	2019.12.06
	√

	生产车间
	壁厚千分尺
	（0~25）mm
	JB210750
	±0.004mm
	量块3等
	上海捷祥测控技术有限公司
	2019.12.05
	√

	审核综合意见：

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送检部门有深圳中恒检测技术有限公司、上海捷祥测控技术有限公司、宁波市计量测试研究院和安正计量检测有限公司。查9份测量设备校准或检定证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。


	审核日期：2020年9月26日至9月27日
审核员签字：                                                     部门代表签字：



