编号：0186-2020

不符合项报告

企业名称：浙江世亚燃气阀门有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 技术质检部 陪同人员:韩玖明

不符合事实描述： 检查技术质检部提供的《测量设备台帐》，其中红冲车间现场在用的红外线测温头及铜棒仓库的Ⅲ级的0-3t电子秤，未列入测量设备台帐管理且未校准，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0186-2020

不符合项报告

企业名称：浙江世亚燃气阀门有限公司 不符合报告编号： 02

企业下属部门: 技术质检部 陪同人员:韩玖明

不符合事实描述： 查洛氏硬度计校准证书，器具编号：SYT-005，证书编号：L20202130931，校准单位：安正计量检测有限公司，但未能提供校准单位的资质文件，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0186-2020

不符合项报告

企业名称：浙江世亚燃气阀门有限公司 不符合报告编号： 03

企业下属部门: 技术质检部 陪同人员:韩玖明

不符合事实描述： 查装配车间阀杆自动装配检验分选机，设备自带的测量软件，企业未能提供该测量软件确认记录，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：