[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0186-2020
现场审核记录二
客户名称：浙江世亚燃气阀门有限公司
审核员：      杨子林                        审核日期：2020年9月26日 - 9月27日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？ 

是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量
职能
	企业规定了技术质检部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问技术质检部、办公室、生产部、采购部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	技术质检部
生产部
采购部
销售部
办公室
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？

是否提供满足顾客要求的证据？
	5.2
以顾客为关注焦点 
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了18个重要测量过程。
	技术质检部
生产部
采购部销售部
办公室
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3
质量
目标
	企业编制的SYRQ/MM-2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及三项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每半年由技术质检部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。
	技术
质检部
生产部
采购部销售部
办公室
	否

	4
	程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1
程序
	企业编制的19个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。

查：现产品执行标准GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T 12221-2005《阀门的结构长度》、JB/T 11492-2013《燃气管道用铜制球阀和截止阀》、CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》等国家标准、行业标准，现行有效、受控。       
	技术
质检部
生产部
采购部
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？
	6.2.2
软件
	企业编制了SYRQ/MP-19-2020《测量软件管理控制程序》，要求技术质检部负责对软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。
查装配车间阀杆自动装配检验分选机，设备自带的测量软件，企业未能提供该测量软件确认记录，不符合要求。 
	技术质检部
生产部
	次要
不符合项03

	6
	企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3

记录
	企业编制了SYRQ/MP-02-2020《记录控制程序》，技术质检部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 

查：进货检验记录
名称：铜棒，供货单位为宁波金田，检验项目为尺寸、化学成分、机械性能、硬度测试；检验日期2020.5.11,检验员为贾景朋，最终判定为合格。
名称：O型圈，规格：ф5.28*1.78,供货单位为阿尔特斯，批次号：ST2020401E026检验项目为尺寸、外观、邵氏硬度、耐温性等；检验日期2020.8.20,检验员为贾景朋，最终判定为合格。

查：首/自/巡检记录单
名称：阀杆，型号66#，批次号：FG20035035,设备编号：6、7、8、9、10，检验项目为外观、螺纹、外径、槽宽、高度、总长等；检验日期2020.5.5,检验员为韦书林，检验结论均为合格。
查：装配成品入库检验单
产品名称：DN15内螺纹，型号DN15，批次号：ST202005106,检验内容有外观、尺寸、操作扭力测试、产品称重等，检验日期2020.5.6,入库数4997，抽样数200，不良数0，检验员：吕云，成品检验结论：合格。
产品出厂检验报告：
产品名称：DN15内螺纹球阀，送检数量3个，依据标准成品检验指导书,试验项目有外观、壁厚、盐雾试验、操作扭力、抗弯曲性能、耐冲击性能、非金属弹性密封材料性能、耐高温性能和耐低温性能等，检验日期2020.5.10,检验员为陈志锋，检验结论合格。

查：第三方检测报告

报告编号No：2020F-0842；产品名称为：黄铜内螺纹直嘴压球阀；检验单位：国家燃气用具质量监督检验中心，规格型号：RQJ-PN0.15/ф9.5,样品数量3个，检测依据CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》，检验检测日期2020.9.21,检验检测项目为外观、壁厚、盐雾试验、抗扭矩性能、抗弯曲性能、耐冲击性能、气密性、非金属弹性密封材料性能、耐高温性能和耐低温性能等，检验检测结果均合格。
	技术质检部
生产部
采购部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备

6.3.2环境

	企业编制了SYRQ/MP-05-2020《测量设备控制程序》、SYRQ/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、SYRQ/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》， SYRQ/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》以及SYRQ/MP-09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定技术质检部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。
企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；建立了测量设备台账，包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、领用部门、校准日期等；共有258台套，均处于有效的校准状态。
检查技术质检部使用的编号SYT-005，型号HR-150A的洛氏硬度计，按照企业的控制程序要求将张贴了“计量确认合格证”。
查技术质检部出厂编号SYT-002，名称：抗弯试验机，规格型号YY-FMKN-03，校准日期2020年4月4日，证书编号：ZHNB202004020321，校准单位：深圳中恒检测技术有限公司,按要求张贴了“计量确认合格证”。
查金工车间使用的出厂编号:DG459135，名称：带表卡尺，规格型号（0~150）mm ，张贴了“计量确认合格证”，查校准证书，校准日期2019年12月05日，证书编号：JX-2019-L6-12692NB，校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。
查金工车间使用的出厂编号:SYHG015，名称：螺纹环规，规格型号M8-6g(TZ) ，张贴了“计量确认合格证”，查校准证书，校准日期2019年12月05日，证书编号：JX-2019-L6-12831NB，校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。
铜含量测量过程对试验室环境要求：工作温度：15℃～30℃，工作湿度≤70%。试验室配备有空调以保证满足环境要求。
	技术质检部
生产部
采购部
车间
	否

	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的SYRQ/MP-10-2020《外部供方控制程序》规定了供应科负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有16家企业列入合格供方。抽查其中提供计量校准报告的深圳中恒检测技术有限公司已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L7054，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。
查洛氏硬度计校准证书，器具编号：SYT-005，证书编号：L20202130931，校准单位：安正计量检测有限公司，但未能提供校准单位的资质文件，不符合要求。
	技术质检部
采购部
	次要
不符合项02

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编制的SYRQ/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、SYRQ/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》，规定了技术质检部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。
	技术质检部
生产部
	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的SYRQ/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了技术质检部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。
	技术质检部
生产部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了SYRQ/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。
目前企业没有需要封印的测量设备。
	技术质检部
生产部
	否

	12
	测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ 
	7.2.3测量过程的实现

7.2.4测量过程的记录


	企业编制了SYRQ/MP-11-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了技术质检部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；技术质检部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。

按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。

抽查一个高控的重要测量过程---原材料铜含量检测。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。
	技术质检部
生产部
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3

测量不确定度
	企业编制的SYRQ/MP-12-2020  《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了原材料铜含量检测过程测量不确定度评定报告，见附件。
	技术质检部
生产部
	否

	14
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制的SYRQ/MP-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定办公室负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由销售部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2020年8月，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.7%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2020年8月共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为97.2%，满意度符合公司目标要求。
	办公室
销售部
	否

	15
	是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了SYRQ/MP-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；技术质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查原材料铜含量检测过程，详见附件：原材料铜含量检测过程监视记录及控制图。
	技术质检部
生产部
	否

	16
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了SYRQ/MP-14-2020《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正，不合格测量过程的控制，不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。
	技术质检部
生产部
	否

	17
	如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制的SYRQ/MP-17-2020《改进管理程序》，规定了技术质检部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。2020年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。
	技术质检部
生产部
	否

	18
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。
企业强制检定计量器具为2只储气罐用压力表，都能提供检定证书，证书号为：RD209200612022、RD209200612023，有效期到2020年12月11日，检定单位：宁波市计量测试研究院。
企业无定量包装产品。
	技术质检部
生产部
	否

	19
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了SYRQ/MP-18-2020《能源控制程序》。企业主要耗能为天然气、水和电，每个月收到相关机构提供的水表、电表、然气表的消耗数值。全年（2019年9月份-2020年8月份）耗电468万kW·h、耗水17408t、耗天然气83434m3，共标准煤576.7t，不是重点耗能企业。
	办公室
	否

	20
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	查企业在用1台货运电梯检验报告，设备代码：3120；设备内部编号：KZG04014，下次检验日期为2021年5月，检验单位为宁波市特种设备检测研究所，查电梯定期检验报告，编号TD-2020-11143，检验日期：2020年04月17，检验结论：合格。查特种设备安全管理员，持证人：马云珍，证件编号：33022219660710116X，发证机关为宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局，有效期自2020年6月3日至2024年2月。
查企业在用1台叉车，设备编号 ：车11浙B05783(10)；设备内部编号：场厂内浙B.54234，检验编号：ND-2019-14272,检验日期为2019年9月29日，检验单位为宁波市特种设备检测研究所，检验结论：合格。查特种设备作业人员叉车司机，持证人：郭洪飞，证件编号：412828197605013032，发证机关为宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局，有效期自2020年4月20日至2024年2月。
抽查储气罐安全阀校验报告，报告编号：FD-2020-35480，检验单位为宁波市特种设备检测研究所，有效期自2020年5月26日至2021年5月26日。

查企业提供的环境保护验收检测报告，报告编号：QSJ0807006，厂界噪声能达到GB 12348-2008中3级标准要求；“三废”指标达标排放，对环境影响较小，符合环保要求。检测单位浙江清盛检测技术有限公司，检测时间为2020年8月19日。
	办公室
	否


 4 / 8

