受理编号：0133-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 薄膜厚度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （9-60）μm，±5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 被测量参数T=±5% △允≤1/3Ｔ=±5×1/3=±1.67% 2、测量设备校准不确定度推导： =3.34×1/3=1.1% 3、测量范围：被测参数（9-60）μm，测厚仪检测量程为0-10000μm范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 测厚仪 5312160 |  | C1216-M | ±0.3% | Z20200-I040639 |  | 2020.9.4 |
| 计量验证记录 测量设备的计量特性：测厚仪检测量程为0-10000μm，分辨率0.01μm，满足计量要求测量范围（9-60）μm。 测量设备的最大允许误差±0.3%，满足计量要求最大允许误差±1.67%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年09 月07 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年09 月29 日 |  |  |  |  |  |  |  |