编号：0195-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 1#催化再生器压力测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 炼油运行一部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （0.13～0.19）MPa |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.02MPa |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. 压力变送器 |  |  | （0～0.4）MPa |  | ±0.1% |  |  | （-30～60）℃ |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | 炼油运行一部《1#催化裂化装置工艺技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | （-30～60）℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 沈培靖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：