编  号：0093-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 电子汽车衡称重测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 品质部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 称重：（2－80 ）t |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.13% |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.2% |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 准确度等级Ⅲ |  | 其他特性 |  | 满足 |
| - 电子汽车衡 |  |  | 0－100t |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | DS-CLZC-SA00-03-2019 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG539-2015 、DSLY-2019-02-13 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 贡承玉 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《电子汽车衡称重过程测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《电子汽车衡测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 |  |  | 见《电子汽车衡称重测量过程控制、监视记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《电子汽车衡称重测量过程控制、监视分析控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4 测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020 年10 月 20  日    审核员：                企业部门代表：