受理编号：0192-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 轴心外径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ф30-0.05-0.03mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 2TA04.06030.002图样 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数公差范围：Ｔ=0.02mm=20μm 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=20×1/3 = 6.7μm 2.测量设备校准不确定度推导： = 6.7×1/3≈ 2.2μm 3. 被测参数测量范围：测量范围ф30mm，选择外径千分尺的测量范围（25-50）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺 |  | （25-50）mm | ±4μm |  | HZ008-201016719 |  | 2020.10.16 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（25-50）mm，满足导出计量要求的测量范围ф30mm 的要求； 采用Mcp值能力指数法：测量设备MPE=±4 μm，测量参数公差Ｔ=0.02mm=20μm Mcp= T3MPEV=203×4=1.67≥1.1 结论：通过验证，满足导出计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年10 月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年10 月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |