编    号：0147-2019-2020

| 测量过程名称 |  | 六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （3.2±0.1）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JHSCL/-01六井式高压聚合物混合阀组水压密封性试验测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 量程的确定：水压密封试验压力3.2MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程20%～80%的要求，选用量程为0～10MPa压力表可以满足要求。 - 最大允许误差的确定：水压密封试验的压力表＜±10%，JJG52-2013标准规定。 - 测量设备的允差：准确精度等级1.6级,测量设备的最大允差10MPa×(±1.6%)=±0.16MPa。 测量设备的检定:准确度等级1.6级，0～10MPa压力表于2020年10月09日 检定，结果：符合1.6级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 压力表 |  | (0-10)Mpa | ±1.6% |  | HK2010091170 |  | 2020.10.09 |
| 计量验证记录 - 准确度等级1.6级，0～10MPa压力表符合JJG52-2013标准规定的水压密封试验所用的压力表的准确度等级＜±10%及压力为3.2MPa的测量过程计量要求。 - 验证合格证书及标识：该压力表通过计量确认合格后，填写计量确认验证纪录并粘贴确认标识。 验证结论：□符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：李祥泊 验证日期：2020年9月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 2020 年 10 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表