编号：0103-2020

不符合项报告

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质管理部 陪同人员:李忠良

不符合事实描述： 检查品质管理部试验室，现场使用的碳钢、合金钢光谱分析标准物质有效期至2020年7月，证书已过期。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0103-2020

不符合项报告

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:制造中心 陪同人员:王春

不符合事实描述： 检查制造中心（结构分厂），编号为：13308E0118，焊机电量测试仪，无计量确认合格标识。经查，该设备有校准证书，证书编号：04DX20201580，校准日期：2020.05.19，校准周期1年，在有效期内。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022－2003标准的 6.2.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合____√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：