编号：0096-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | Φ600稳流罐水压密封试验 |  |  |  | 企业部门 |  | 品控部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 压力：1MPa |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 0.033MPa |
|  |  | 公差T |  | 0.2MPa |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 压力表 |  |  | (0-1.6)MPa |  | / |  | ±0.025MPa |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HXYJ/CL-01《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | YJ-QM-ZY-2017水压试验作业指导书 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 沈琳 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《Φ600稳流罐水压密封试验测量不确定度评定》附录1 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《测量过程有效性确认记录》附录3 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程监视统计记录及质控图》附录2 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《Φ600稳流罐水压密封试验测量过程控制图》 附录2 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视是在控制限内\测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年10 月 14 日      审核员：                企业部门代表：