[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                        编  号：0151-2018-2019
审核员现场审核记录

企业名称：通化石油工具股份有限公司
审核员： 姜丽                                       审核日期：2019 年9月23-24日
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查编号：0072，HB-3000布氏硬度计，计量确认周期12个月；2018.10.11;编号7348数显调节仪校准日期2018.10.16；编号NC17036超声波探伤仪，校准日期2018.09.27；计量确认周期12个月；编号63678 75mm刀口尺校准日期2019.9.29，均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到吉林省计量科学研究院和通化市计量检定测试所。符合要求。
	质量管理部、生产部
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，质量管理部已对公司总的质量目标进行了统计，2018年11月-2019年8月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。
	质量管理部
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	查：关键控制过程“转换接头硬度测量”使用的布氏硬度计。测量设备均经过计量确认，验证方法正确，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求
	质量管理部、生产部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程
7.2.1 总则
	企业未增加新的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“转换接头硬度测量测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质量管理部部提供的母锥渗碳温度记录，加重钻杆对焊接头温度记录等参数描述正确，符合要求。
	质量管理部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	已对关键控制过程“转换接头硬度检验测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。
	质量管理部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：《测量过程及控制一览表》，

一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《转换接头硬度测量过程》显示:2018年11月到2019年8月对关键控制过程“转换接头硬度检验测量过程测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。
	质量管理部
	否

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2019年月12-13日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。抽查2019.8.13内审检查表，审核条款8.2.3.测量管理体系审核，审核内容描述清楚，审核记录没有描述，不符合GB/T19022-2003中8.2.3条款关于“……应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。……”的规定要求.此项不符合。企业于2019年8月27日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代宋振东主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 


	质量管理部、行政部
	次要不符合01

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	公司对认证审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1检查企业2018年9月10日组织开展的测量体系内审资料。两名参加内审的人员没有测量管理体系内审员证书不符合要求。2质量管理部金属分析仪室，环境要求配备了温湿度计，且该设备的显示数值符合环境要求。但没有提供出该测量设备使用环境记录不符合要求.。对2项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的2个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭
	质量管理部
	否

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查2019.9.2，母锥渗碳温度记录，加重钻杆对焊接头温度记录技术参数标注的温度等法定计量单位正确，质量管理部提供的测量设备台账法定计量单位标注有误。建议完善。
企业强制检定计量器具26台，企业生产的产品不属于定量包装产品。
	质量管理部
	否


 2 / 2

