编    号：0129-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 液位计测量误差检验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 0~98.066kPa ±1%FS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=±1%FS - 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±1%FS×1/3=±0.33%FS 3. 被测参数测量范围：0~98.066kPa，测量范围导出为：（0-130）kPa 4．选择（-90~2500）kPa全自动压力校验仪 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 全自动压力校验仪（数字压力计）81117080008 |  | （-90~2500）kPa |  | 0.05级 校准结果 0.2%FS | LX0812072641-001 |  | 2020.10.20 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围（-90~2500）kPa，满足导出计量要求的测量范围（0-130）kPa 的要求； 2.设备准确度等级为0.05级(校准结果 0.2%FS)，满足于导出计量要求最大允许误差±0.33%FS的要求； 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：朱王存 验证日期：2020 年10 月21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年10 月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |