[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0194-2020
现场审核记录

企业名称：_宁波世茂铜业股份有限公司_     
审核员：_____鞠录梅__________________            
审核日期： 2020年10月19日 上午至2020年10月20日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司总经理郑建红，她对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。

    通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门总经办进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。

   公司已识别出了《铜线导体电阻率测量过程》等20个测量过程，其中关键测量过程9个，重要过程9个，一般过程2个。公司已识别207件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。
公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	公司总经理

管理者代表

总经办

品管部
技术部


	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能


	企业编写了SMC-CL-SC-2020《测量管理手册》和GP/CM(01-16)-2020《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是总经办。已在公司体系文件中规定总经理6项，管理者代表9项，总经办4项计量管理职责。

询问管理者代表郑建红、总经办沈利军、技术部宋赵约、安环能源部高尧丰均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。
	管理者代表

总经办

品管部
技术部
安环能源部


	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术部、品管部、销售部等部门均已识别关键测量过程顾客的测量要求，技术部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查《铜线导体电阻率测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。
	技术部
总经办

品管部
销售部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	抽查SMC-CL-CX-03-2020《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的质量目标5项，质量目标与计量方针一致。

查《2020测量管理体系年度质量目标分解计划》和《2020测量管理体系质量目标完成报告》，已完成对1月-9月质量目标完成情况的统计。质量目标均已完成。
	总经办

品管部
技术部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业制定了测量管理体系评审计划，于2020年5月16日并开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理郑建红主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的计量目标的完成情况、设备配备，培训贯标、测量设备管理不规范等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。符合标准要求。
	管理者代表

总经办
品管部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企编写了SMC-CL-CX-05-2020《人力资源控制程序》，规定测量体系中5类人员职责。

抽查《2020年度培训计划表》中《2020年5月质量管理技能和质量意识培训》1份，已完成培训。抽查《检验员工操作技能盘点表》，已对品管部检验人员进行能力考核。符合要求。
查《2020年度培训计划表》中2020年11月的培训项目“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”，目前未实施。

查《中华人民共和国特种设备作业人员证》2份，人员钟传木，档案号TS6GZJS32600,发证机关为宁波市质量技术监督局,有效日期2021年11月07日。人员周大林，发证机关为余姚市质量监督局。档案号33021919630912615X, 有效日期2021年3月2日。符合要求。
	总经办

品管部

	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了SMC-CL-SC-2020《测量管理手册》和SMC-CL-CX (01-17)-2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。颁布时间为2020年1月1日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

查品管部连铸联轧车间检测室编号为SMC-PG-ZY02《检验标准规程》,已受控，查《文件分发回收记录表》下发日期与文件上相符。
现场抽查企业产品执行标准为: GB/T 3952-2016《电工用铜线坯》、GB/T3953-2009《电工圆铜线》、GB/T3048.2-2007《电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验》等国家标准，现行标准有效且受控。
	总经办

品管部
技术部

	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司编写了SMC-CL-CX-06-2020《测量设备配备和流转控制程序》。企业编制了《测量设备台账》，规定了测量设备列入体系管理方法。品管部负责测量设备全过程管理。

抽查《2020年度校准（检定）计划表》，总经办品管部负责定期送检送校工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求。

查连铸联轧车间现场使用的计量编号为KC5323-2的压力表，检定日期为2020年9月3日。查《测量设备台账》，该设备的使用状态标注为“在用”，测量设备台账中管理状态与实际管理相符。
	总经办

品管部
商贸部
生产车间

	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了SMC-CL-CX-12-2020《外部供方和委托服务控制程序》文件。

查《合格供方台账(检定校准服务)》一份，企业委外检定校准服务机构为 “宁波市计量测试研究院”和“余姚市质量检验检测中心”，查《检定校准服务资供方质调查评价表》2份，已进行资质评价。检定校准服务机构资质满足要求。

抽查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各一份，测量设备供应商为“上海耀华称重系统有限公司”，供应测量设备为“电子地上衡”，已对供应商资质及能力进行评价，满足要求，资料和相关记录齐全。
	总经办

品管部
商贸部
仓储部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、SMC-CL-CX-09-2020《测量设备标识控制程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。

抽查计量室计量编号为DZY110422“电脑导体电阻测量仪”，标识上校准日期为2020年8月10日，查校准证书RD037200916008的校准日期、有效日期与标识相符，测量设备校准证书有效。

查品管部检测现场使用的出厂编号:1011016，电导率仪已校准,证书编号：ZL011200817006，校准日期:2020年08月17日。查《测量设备计量确认记录台账》中该设备已经进行了计量确认。
	总经办

品管部
生产车间
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了SMC-CL-CX-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。

抽查品质部检测室使用的编号37964杠杆千分尺，标识上校准日期为2020年08月17日，证书建议复校时间间隔12个月。现场仪器状态正常，间隔符合杠杆千分尺检定规程要求。 
	总经办

品管部
生产车间
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了SMC-CL-CX-06-2020《测量设备配备和流转控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	管理者代表

总经办

品管部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了SMC-CL-CX-11-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《关键测量过程及控制一览表》，识别了9个关键测量过程，重要过程9个，一般过程2个。包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。抽查关键控制测量过程《铜线导体电阻率测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查镀锡线线径尺寸Φ0.254±0.002mm检验使用的（0-25）mm的数显千分尺（最大允差±0.002mm）不能满足测量要求。不符合认证审核准则条款号：7. 2.3测量过程的实现。属一般不符合项。
	技术部
总经办

品管部
生产车间

	不符合02

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查SMC-CL-CX-14-2020《测量不确定度评定控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《铜线导体电阻率测量过程不确定度评定》，方法正确，见附件《铜线导体电阻率测量过程不确定度评定报告》。
	技术部
总经办

品管部

	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了SMC-CL-CX-07-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》。企业未建立最高计量标准开展检定。企业用于检验的测量设备均委外到“宁波市计量测试研究院”、“余姚市质量检验检测中心”机构完成。查“宁波市计量测试研究院”（计量检定机构授权证书号为：（浙）法计（2018）33002号），“余姚市质量检验检测中心”（计量检定机构授权证书号为：（浙）法计（2018）33052号）。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查10份测量设备检定/校准证书报告，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。
	总经办

品管部
生产车间
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别了监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表

总经办
品管部
	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查2020年度《内部审核实施计划》，于2020年4月10日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表郑建红亲自参与审核，对公司的管理层、9个部门和7个车间，进行了全要素的审核。查《测量管理体系内审检查表》一份。此次内审中，共发现1个不符合项，属于一般不符合项，涉及有关责任部门是总经办品管部。已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作。2020年4月20日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表总经办

品管部

	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司编写了SMC-CL-CX-15-2020《内部审核和监视控制程序》。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《关键测量过程一览表》规定的频次进行监视。查《铜线导体电阻率测量过程控制规范》和《铜线导体电阻率测量过程控制监视分析表》，按照计划频次进行了监视并形成控制图。
	管理者代表总经办

品管部
生产车间
	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了SMC-CL-CX-10-2020《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施了改进、有效性评价。 

 企业2020年4月10日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证公司经确认的测量设备全部加以标识进行了管理。
	总经办

品管部
生产车间
	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了SMC-CL-CX-16-2020《纠正措施和预防措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。
	管理者代表

总经办

品管部
	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业有强制检定测量设备36支。企业将207台件测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行检定/校准。

随机抽查10件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	总经办

品管部
技术部

	否

	22
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业2019年总能耗1.21万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、天然气、液氧、蒸汽、柴油。
	安环能源部
设备动力部
	否

	23
	企业能源计量管理，应符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。
	GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。
	公司按GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，企业编写了SMC-CL-CX-17-2020《能源计量控制程序》，制定了公司《能源计量管理制度》、《节能管理制度》。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。
	安环能源部
设备动力部
	否


	24
	用能单位的能源计量器具配备率应符合GB17167-2006标准要求
	GB17167-2006标准4.3.5表3要求
	查《用能单位能源计量器具一览表》和《企业能源计量器具配备表》，进、出企业（一级）能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%，进、出主要次级用能单位和主要用能设备（次级）能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%。
	安环能源部
设备动力部
	    否


 1 / 1

