[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.



编  号：0144-2019-2020
测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	板材进厂称重
	企业部门
	生产部

	被测参数
要求
	参数M
	0-50t
	导出计量要求
	最大允许误差 
	33.3k g

	
	公差T
	±100kg
	
	允许不确定度
	

	
	其他要求
	
	
	其他要求
	

	测量过程要素控制状况

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量不确定度
	允许误差
	其他特性
	满足

	电子汽车衡
	0-80t
	
	±30kg
	
	

	测量过程控制规范编号
	DAQOT004-003《板材进厂称重测量过程控制规范》
	满足

	测量方法编号
	作业指导书
	满足

	环境条件
	常温
	满足

	操作人员姓名
	包月霞
	满足

	测量不确定度评定方法
	（资料另附）  
	满足

	有效性确认方法
	（资料另附） 
	满足

	测量过程监视方法、
监视记录（控制图法）
	（资料另附） 
	满足

	综合评价
	审核记录：
1. 测量过程控制规范编制满足要求；
2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；
3. 测量过程不确定度评定方法正确；
4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；
5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。
审核结论：    eq \o\ac(□,√)符合   □有缺陷    □不符合     （注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：2020年10月17日    审核员：                企业部门代表：
