[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0101-2018-2020
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏恒义汽配制造有限公司
审 核 员：         尹彩侠                           审核日期：2020年10月18日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入不符合项

	1
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	企业编制了JSHY/QP2.08-2018《计量体系记录控制程序》。

查：质量管理部《2101080100机壳》质量检测报告，记录编号JSHY/QR.8.04.24，有管理编号，有原材料检验作业指导书FM-JSHY-QP07-05-05A-07记录清楚无涂改。检验人：沙海权，审核人；蔡萍。检验日期：2020.9.14；
查：生产管理部（三车间）编号FM-JSHW-QP09-05-02A机壳加工自检记录，工位号0200574，零件图号：17013.211，批次号19101501自检记录，有检验依据，记录清楚无涂改。操作者：刘正锋，检验人：吴小娟；
查：质量管理部机壳出厂检验报告，受控编号：JSHY/QR7.23-1,产品编号：20200228001，检验依据：检验作业指导书，编号：FM-JSHY-QP07-05-05-07,检验人员：何云，审核人：刘伟，结论：合格，检验日期：2020.09.27
查：质量管理部计量室千分尺检定原始记录，记录编号：FM-JSHY-QR07-04A,检定依据：JJG21-2008《千分尺》检定规程，检定员：宋丹，核验员：蔡萍
	生产管理部
质量管理部
	否


	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查生产管理部热处理车间、五车间、质量管理部所使用的游标类、测微类和指示表类测量设备都进行自校准，标准器组均送到靖江市产品质量综合检验检测中心检定，
查：生产管理部（热处理车间）（0-0.25）MPa压力表，检定日期2020年5月12日，有效期：2021年5月11日，强制检定；
查:生产管理部五车间游标卡尺，检定日期：2020年6月24日；

查：质量管理部实验室所使用洛氏硬度计，规格型号：HR-150A,校准日期：2019年11月19日；
查：质量管理部（计量室）数显量仪测力计，型号：0-15N,校准日期：2019年11月15日测量设备均经过泰州市计量测试院、靖江市产品质量综合检验检测中心等进行检定或校准，均在有效期内。

测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。

测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见量值溯源表
测量设备使用环境条件满足要求。不需要进行修正。
	质量管理部

生产管理部
	否


	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	企业编制JSHY/QP2.16-2018《测量过程设计和实现控制程序》,新增关键测量过程:
《201080100机壳10mm孔径》测量过程，编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。
	质量管理部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3．1测量不确定度
	企业编制了JSHY/QP2.17-2018《测量不确定度管理程序》查：《201080100机壳10mm孔径》测量过程对测量设备气电量仪进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。
	质量管理部
	否

	5
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。
	质量管理部
	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为水和电、天然气；2019年1月- 12月份水、电、天然气合计约耗能0.10万吨标煤，不是重点耗能企业。企业配备的能源计量器具准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。
	生产管理部
	否


 3 / 3

