[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0197-2020
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	北京合康科技发展有限责任公司

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	综合管理中心
	测斜仪校验台
	JL-YQ-002
	32H360
	方位角：

示值误差<±0.33º
井斜角：

示值误差<±0.033º
高边工具面角：

示值误差<±0.33º
	激光跟踪仪：A级
	北京东方计量测试研究所
	20200321
	√

	综合管理中心
	电动振动试验系统  
	V20020494
	R0100S
	振动频率稳定性≤0.05%

振动幅值稳定性≤1%

扫频速度误差.< ±5%

扫频定振精度 0.25dB
	幅值Urel=2%(k=2)

频率Urel=0.0013%(k=2)
	北京长城计量测试技术研究所
	20200115
	√

	综合管理中心
	耐压测试仪
	JL-YQ-006
	CS2670A
	K=2

交流电压：U=0.06

交流击穿电流：U=0.3

电压持续时间：U=0.18
	高压负载箱 MPE:±1%

秒表U=0.06s/d(k=2)

高压表DCV:±0.5%

ACV:±1%

万用表 DCV:±0.025%

ACA±0.4% DCA ±0.15%

ACA±0.7% Ω:±0.05%
	广州广电计量检测股份有限公司
	20191106
	√

	综合管理中心
	玻璃液体温度计
	JL-QT-083
	0-300℃
	0.3℃
	±（0.15-0.35）℃
	北京市石景山区计量检测所
	20191104
	√

	综合管理中心
	压力变送器
	JL-QT-135
	0~40MPa
	U =0.3%  (k=2)
	数字万用表DCV:±0.025%

ACA±0.4% DCA±0.15% ACA±0.7% Ω:±0.05%
数字压力表 0.05级
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200219
	√

	综合管理中心
	数字万用表
	JL-QT-149
	289C
	DC(µA):U=1.0(k=2)

AC(µA):U=4.0(k=2)
	多功能校准仪

DCV:±1.2E-5 ACV:±1.7E-4 DCI:±1E-4  ACI:±4.7E-4

Ohm: ±2.8E-5
	广州广电计量检测股份有限公司
	20191016
	√

	综合管理中心
	绝缘电阻表
	JL-QT-073
	1508
	(MΩ)U=2.4(k=2) 
	高压表 

DCV:±0.5% ACV:±1%

绝缘电阻检定装置：

MPE:±(0.2~5)%
	广州广电计量检测股份有限公司
	20191106
	√

	综合管理中心
	数显卡尺
	JL-CH-083
	（0-150）mm
	U=0.01 (k=2)
	量块（10-291.8）mm 

 五等
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200219
	√

	综合管理中心
	深度游标卡尺
	JL-CH-019
	（0-300）mm
	U=0.01 (k=2)
	量块（10-291.8）mm  

五等
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200409
	√

	综合管理中心
	指针式杠杠百分表
	JL-CH-057
	（0-0.8）mm
	U=2µm (k=2)
	光栅式指示表检定仪

50mm范围内MPE:6µm
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200713
	√

	综合管理中心
	外径千分尺
	JL-CH-079
	（50-75）mm
	U=1.5µm (k=2)
	平面平晶/ф60mm  2等

千分尺量块/(5.12~100)   5等
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200408
	√

	综合管理中心
	内侧千分尺
	JL-CH-049
	（5-30）mm
	U=0.002mm (k=2)
	38块组量块（1~100）mm

3等

数显千分尺/(2~25)mm MPE:±2µm

千分尺量块/(5.12~100)  

4等
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200219
	√

	综合管理中心
	圆弧游标卡尺
	JL-CH-094
	（0-300）mm
	U=0.01mm (k=2)
	数显千分尺/(10~25)mm MPE:±2µm

千分尺量块/(10~291.8)  

5等

刀口尺/300mm MPE:3.0µm
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200409
	√

	综合管理中心
	螺纹环规
	A30-02
	M30×1-6g
	U=3µm (k=2)
	数据处理万能测长仪  MPE:±0.5µm

光面环规/ф50mm 二等
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200731
	√

	综合管理中心
	螺纹塞规
	B05-01
	1 1/8-8UN-2B
	U=0.003mm (k=2)
	数据处理万能测长仪  MPE:±0.5µm

三针/55组      1级
	广州广电计量检测股份有限公司
	20200911
	√

	审核综合意見：
公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司测量设备统一由综合管理中心送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，测量设备的校准证书由各部门自行保存。

根据外部检定/校准和内部校准/检定情况的检查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

	审核日期：2020年10月15日~16日

审核员签字：                                                                    部门代表签字：


1

