编号：0043-2019-2020

| 企业名称 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王常宁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 36519 | 0-1.6MPa | Urel=0.7%k=2 | 0.4级 精密压力表 | 温州市计量科学研究院 | 2019.12.04 | √ |
| 质检部 | 三相多功能电力仪表 | ATTJC-12 | RH-3D7 | 电压U=0.1Vk=2 电流U=0.002A k=2功率 U=0.002kWk=2 | 多功能校准器MPE: DV:±(12ppm输出+20uV); DCI:±(100ppm输出+0.05uA); R:±(28ppm输出） | 温州市计量科学研究院 | 2020.09.10 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | ATTJC-01 | WB2678A | 电阻：Urel=1.5%,k=2 电流： Urel=0.5%,k=2 | 接地导通电阻测量仪检定装置 Urel=0.15%k=2 数字多用表ACV:Urel=0.33% DCV: Urel=0.16% K=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.08.10 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | ATTJC-02 | ZC25-3 | Urel=2% k=2 | 兆欧表检定装置 0.2级 | 温州市计量科学研究院 | 2020.08.10 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | / | (0-5)m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺 U=（5+5L）um | 温州市计量科学研究院 | 2020.08.10 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | K180168579 | (0-150)mm | U=0.01mm k=2 | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.08.10 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求，量值溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年10月22日 审核员签字 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表