受理编号：0042-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | C含量测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 内控(0.80-0.83)% (钢号：TGW9) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | TG60002-2016《工模具钢化学成分标准及企业内控标准》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数要求C含量(0.80-0.83)%， - 被测参数允差：△允≤T/3=0.03/3=0.01% - 测量过程不确定度推导： =0.01% ×1/3=0.003% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 |  | ARL-3460 | ±0.008% |  | 19AA007940010 |  | 2019.12.16 |
|  | 标准物质 |  | YXR7 | / |  | 2019-H-1640 |  | 2019.3.20. |
| 计量验证记录 1.测量设备显示的测量范围(0-100)%,不低于测量过程的实际测量范围(0.80-0.83)%，满足要求。 2.被测参数允差：△允≤T/3=0.03/3=0.01% 3.0.008%<0.01% 满足要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 刘永栋 验证日期：2019年3月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备是否满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年10月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |