受理编号：0189 --2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | Mn含量成分检测过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Mn：（0.3～0.9）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=0.6% 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.6%×1/3=0.2% 2.测量设备校准不确定度推导： =0.2%×1/3=0.067% 3.被测参数测量范围：Mn:(0.3%-0.9)%，选用测量范围0.0004%～25%的金属分析仪进行测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 金属分析仪 |  | 0.0004%～25% |  | Urel=4.2% U=4.2%×0.9%= 0.04% （k=2） |  | ZHTJ202007170071 |  | 2020.7.17 |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0.0004-25）%,满足导出计量要求的测量范围Mn:0.3%-0.9%的要求； 测量设备的校准不确定度U=4.2%×0.9%=0.04%,(k=2)，满足导出计量要求校准不确定度U95允=0.067%的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年7月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |