编    号：0079 -2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 水阀阀体外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ZCF-6.3/35-Ⅳ-01 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 产品水阀阀体外径控制在mm,T=0.07mm 2.测量设备的最大允许误差: T/3=0.07mm/3=0.02mm 3.测量设备校准不确定度推导U95允=MPEV/3=0.02mm/3=0.006mm 4. 测量范围推导：φ23mm，选择测量范围（0-25）mm的外径千分尺 ，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编 号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺/856278 |  | （0-25）mm |  | ±0.004mm | 2020YBQ3501 |  | 2020.10.12 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 产品水阀阀体的外径公差T=0.07mm测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.02mm,（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 （0-25）mm的外径千分尺，最大允许误差为±0.004mm； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □ 有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 刘锡权 验证日期：2020 年 10月 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年 10月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |